ИНТРУКЦИЯ
 по применению осциллографа С1-93  в лабораторной работе 
"Магнитные цепи".

I. Включение, начальная установка

1. Установить переключатели развертки по напряжению V/дел в каналах I и II:

- дискретные - в положение 10;

- плавные - по часовой стрелки до упора.

2. Включить осциллограф: вилку шнура питания в сеть 220 В, вык лючатель "ПИТАНИЕ" - в положение "Вкл." Дать прогреться 5 мин.

3. На панели "РАЗВЕРТКА":

- выдвижной переключатель установить в положение "х1";

- дискретный переключатель - в положение "5ms";

- рукоятку плавной регулировки усиления по часовой стрелки до  упора.

На панели "СИНХРОНИЗАЦИЯ" :

- нажать кнопки "ВНУТР. II", " ", " ";

- выдвижной переключатель - в положение "УРОВЕНЬ АВТ."

На панелях "КАНАЛ I" и "КАНАЛ II" трехпозиционные переключатели установить в среднее положение "|", нажать кнопку поочередной работы каналов " ". Рукоятками " " установить луч I в верхний, а луч II - в нижней  частях экрана. Рукоятками яркости " ", фокуса " " и "СТАБ В4" добиться оптимальной яркости, минимальной толщины и  максимальной устойчивости лучей.

II. Исследование сигналов "тока" и магнитного потока" в режиме внутренней автоматической развертки.

1. Подключить коаксиальные кабели на входы каналов I и II.

Определить сигнальные и общие концы кабелей. Общие концы  подключить к клемме "в" стенда, сигнальные канала I – к  клемме "а", канала II - к клеме "с".

ПРИМЕЧАНИЕ: к клемме "в" достаточно подключить лишь один общий  конец, лучше канала I.

2. Трехпозиционные переключатели каналов установить в положение " ".

3. Подобрать оптимальную развертку по напряжению индивидуально  для каждого канала.

4. Рукоятками "УРОВЕНЬ" и "СТАБ. В4" остановить изображение.

5. Зарисовать изображения кривых i(t) и Ф(t) и по положениям "нулей" этих функций измерить угол магнитных потерь .

III. Получения изображения петли гистерезиса в  режиме развертки внешним напряжением.

1. На панели каналов нажать кнопку "I", отключив тем самым  канал II.

2. На панели "СИНХРОНИЗАЦИЯ" нажать кнопку " х ", выбрав реразвертки внешним напряжением.

3. Сигнал с клеммы "с" стенда подать на вход " х " на панели  "СИНХРОНИЗАЦИЯ" .

4. Рукоятками " " канала I и " " на панели "РАЗВЕРТКА" совместить центр петли гистерезиса с центром экрана.

5. Установить оптимальную развертку по вертикали канала I.

6. Зарисовать петлю гистерезиса.